大丰区第二人民医院多层螺旋CT采购项目招标文件的

补充答疑文件

各投标单位：

1、大丰区第二人民医院多层螺旋CT采购项目招标文件发出后，有投标单位对本项目采购设备技术参数是否针对某一品牌产生提出疑问，现答复如下：

| 序号 | 招标文件参数要求 | 满足参数要求的市场调研品牌 |
| --- | --- | --- |
| 2.7 | 探测器通道数 ≥736个/排 | GE、联影、西门子等均能满足 |
| 2.8 | 探测器采集单元数 ≥17660个 | GE、联影、西门子等均能满足 |
| 2.9 | 探测器采集最薄层厚（16层/圈图像采集模式） ≤0.6 mm | 联影、东芝、西门子等均能满足 |
| 2.16 | 焦点至扫描野等中心距离 ≤53.5cm | 这两个参数是保证产品的原厂性，如果核心部件（球管、探测器、高压发生器等）是原厂生产，匹配度高，X线利用率高，可以实现，如核心部件外购，则不满足，此参数保证医院买到正品的原装产品，可以提供国检报告 |
| 2.17 | 焦点至探测器距离 ≤94.0cm |  |
| 3 | X线系统 |  |
| 3.1 | 球管阳极热容量 ≥5MHU | GE有6.3兆球管，飞利浦有8兆球管，东芝有7.5兆球管，联影又5.3兆球管，东软有5兆球管等均能满足，加上原始数据迭代技术，等效热容量可以超过9兆 |
| 3.2 | 球管阳极有效热容量 ≥9MHU |  |
| 3.3 | 球管最大输出电流 ≥415mA | GE、飞利浦、东软等均能满足 |
| 3.4 | 球管有效最大输出电流 ≥620mA | GE、飞利浦、东软、西门子达等均能满足 |
| 3.5 | 球管最大电压 ≥130KV | GE、飞利浦、东芝、联影、东软、西门子等均能满足 |
| 3.6 | 球管最小电压 ≤80KV | GE、飞利浦、东芝、联影、东软、西门子等均能满足 |
| 3.7 | 球管大焦点 ≤0.8mm×0.7mm | 更改为≤1.0×1.3mm |
| 3.8 | 球管小焦点 ≤0.8mm×0.5 mm | 更改为≤0.5×1.3mm |
| 3.9 | 高压发生器功率 ≥50kW | GE6.3兆球管可以达到53KW，飞利浦8兆球管可以达到60KW，5兆球管可以达到50 KW，联影5.3兆球管可以达到50KW；原始数据迭代技术可以让以上CT均达到有效功率82KW以上 |
| 3.10 | 高压发生器有效功率 ≥82kW |  |
| 4 | 扫描床系统 |  |
| 4.1 | 床垂直升降最低和最高位置 最低≤45cm，最高≥83cm | 飞利浦、东芝、日立等均能满足 |
| 6.3 | 最薄探测器物理厚度 ≤0.6mm | 联影、东芝、西门子等均能满足 |
| 7.1 | 空间分辨率 ≥17.5 LP/CM（0% MTF，X-Y轴） | 联影、飞利浦、西门子等均能满足 |

2、本项目投标文件提交截止时间、投标保证金提交截止时间、开标时间调整为2016年3月16日10时30分，其他不变。

招标采购单位：盐城市大丰区第二人民医院

招标代理公司：盐城兴华工程咨询有限公司

2016年3月1日